Pulsní oxymetrie

Pulsní oxymetrií zjišťujeme periferní saturaci krve kyslíkem – SpO2. Procento veškerého hemoglobinu přeměněného na oxyhemoglobin se nazývá kyslíkovou saturací.

Kyslík je v krvi vázán na molekuly hemoglobinu.

Formy hemoglobinu:

redukovaný hemoglobin Hb

oxyhemoglobin  O2Hb

carboxyhemoglobin CO Hb

methemoglobin  MetHb

Kyslíková saturace SO2

O2Hb

SO2  =   _____________________________

O2Hb +  Hb + COHb + MetHB

Vycházíme-li z Lambert – Beerova zákona, pak koncentrace roztoku může být vypočítána   z    množství světla   známé   vlnové délky jím   absorbovaného. Jsou-li  v roztoku obsaženy dvě látky s rozdílnými absorpčními spektry, jejich poměrná koncentrace může být vypočtena z poměru světla absorbovaného na dvou různých vlnových délkách. Ovšem procházející složka záření není ovlivněna jen složením krve , ale i vlastnostmi ostatních tkání. Objem prosvěcované tkáně se mění také v závislosti na objemu krve v ní obsažené, tím vzniká proměnná složka absorbance.

Hb absorbuje hůře světlo vlnové délky 940 nm (infračervené světlo) než O2Hb, ale lépe světlo vlnové délky 660 nm (červené světlo), arteriální  krev  se tedy jeví červenější než krev venózní.

U pulsní oxymetrie se  používá  snímač tvořený dvojicí LED (červená a IR) a fotodiodou. Dvojicí LED prosvěcujeme dobře prokrvenou tkáň (prst, ušní lalůček) a fotodiodou snímáme záření, které prošlo tkání.

Normální hodnoty SpO2 u dospělých se pohybují v rozmezí 95 - 98%.Pokud je v krvi např. významné množství COHb (otrava oxidem uhelnatým) nebo MetHb bude pulsní oxymetr falešně zvětšovat údaj o kyslíkové saturaci. Problémem mohou být i umělé nehty a nehty nalakované tmavšími barvami.

Úkol:  1. Zapojte oxymetr do zásuvky.

2. Umístěte snímač na prst ruky, event. na ušní lalůček. Stiskněte

tlačítko vpravo dole na oxymetru.

3. Proveďte měření saturace krve kyslíkem (hodnota se ustálí do 1

minuty),  zaznamenejte hodnoty SpO2 a hodnoty tepové frekvence.TF

porovnejte s hodnotami zjištěnými při snímání EKG.

4. Proveďte 30- 50 dřepů (dle fyzické kondice) a měření zopakujte.

Zjištěné hodnoty zaznamenejte.

Otázky:

1.  Co je příčinnou  akutní horské nemoci?

2. Jak se mění saturace krve kyslíkem ve vyšších nadmořských výškách?

3. Co může být příčinnou nesprávných výsledků při měření saturace krve kyslíkem při pulsní oxymetrii ?

Dodatek:

Akutní horská nemoc

Saturace krve kyslíkem se mění s nadmořskou výškou a s aklimatizací na tyto výšky . V případě desaturace krve se objevují příznaky akutní horské nemoci (AHN).

1 gram Hb váže při 100% nasycení 1,33 ml kyslíku. Z toho lze vypočítat množství kyslíku v krvi, jak lze ozřejmit na dvou příkladech: 
Při normální hodnotě Hb 14,5 g% a SaO2 98% je množství kyslíku v krvi ve výšce 500 m nad mořem 14,5×1,33×98% = 18,9 ml kyslíku ve 100 ml krve. 
U aklimatizovaného s Hb 18,9 g% a SaO2 75% ve výšce 5300 m: 19,9×1,33×75% = 18,9 ml kyslíku ve 100 ml krve. To znamená, že po fyziologickém přizpůsobení výšce 5300 m je v krvi stejné množství kyslíku jako v nadmořské výšce 500 m.

SaO2 v klidu je vždy vyšší než při zátěži. 
Rozdíl saturace v klidu a při zátěži nad 15% je vždy patologický. 
Pokles SaO2 při příchodu do výšky o více než 5% oproti klidové individuální hodnotě vyžaduje vždy ostražitost při hodnocení zdravotního stavu a soustavné sledování. 
SaO2 do 3000 m v klidu musí být vždy nad 90%. 
SaO2 do 5000 m v klidu musí být vždy nad 75%. 
Při těžké AHN s plicním edémem je vždy přítomná značná desaturace.

Při saturaci pod 50% dochází většinou k bezvědomí, existuje akutní ohrožení života.

Při úspěšném léčení těžké AHN musí být vždy dosaženo saturace nad 90%.

Literatura :  Franz Berghold a Wolfgang Schaffert: Physiologie und Medizin der grossen und extremen Höhen, Höhentrekking und Bergsteigen, Alpin- und Höhenmedizin, Lehrskriptum der Österreichisch-Deutschen Alpinärzteausbildung, Kaprun 2005.